## Tehnička spec. Grupa 3
Grupa 3
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Nabava dijagnostičko-terapijske opreme i ostale medicinsko tehničke opreme po grupama
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - GRUPA 3 - GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK S VAGINALNOM, LINEARNOM I KONVEKSNOM SONDOM
Red. br. | Tehnički opis | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Broj stranice gdje se u navedenoj ponudi (opis, fotografija, katalog, izjava proizvođača ili ovlaštenog predstavnika zastupnika u EU) nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK S VAGINALNOM, LINEARNOM I KONVEKSNOM SONDOM
MODEL:
PROIZVOĐAČ:
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
1. | Opće karakteristike uređaja:
1.1. | Dinamički opseg sustava: min. 265 dB
1.2. | Digitalni „beam former“ s paralelnom obradom RF signala u vremenskoj i amplitudnoj domeni
1.3. | Broj kanala za obradu: min. 172.000
1.4. | Maksimalna frekvencija rada uređaja min. 20 MHz
1.5. | Ekran osjetljiv na dodir za upravljanje sustavom dijagonale min. 10,4“
1.6. | QWERTY tipkovnica za upis teksta na kontrolnoj konzoli
1.7. | Potporanj za ručni zglob u sklopu kontrolne konzole
1.8. | Monitor s ravnim ekranom LED tehnologije dijagonale min. 21,5“, najveći kut vidljivosti min. 178°
1.9. | Nagib monitora: min. +15º/-70° i zakretanje monitora: min. +/- 80°
1.10. | Rezolucija monitora min. 1900 x 1000 piksela
1.11. | Integrirani zvučnici
1.12. | Min. 3 priključka za slikovne sonde
1.13. | Modovi prikaza slike minimalno: 2D, M mod, Color Doppler, Spektralni Doppler (PW Doppler, Duplex, Triplex)
1.14. | Istovremeni prikaz dvije slike – Dual mod
1.15. | THI (engl. "Tissue Harmonic Imaging")
1.16. | Integrirani grijač gela
1.17. | Promjenjiva svjetlina tipki koja ukazuje na aktivne funkcije
2. | B mod (2D):
2.1. | Brzina osvježavanja: min. 1150 okvira u sekundi
2.2. | Gustoća linija: min. 512 linija
2.3. | Reguliranje pojačanja u min. opsegu +/- 20 dB u koraku maks. 1 dB
2.4. | Min. 15 korisnički definiranih 2D kolorizacijskih mapa
2.5. | Dinamički opseg u minimalnom rasponu od 30 do 90 dB s korakom podešavanja max. 5 dB
2.6. | Mogućnost uvećanja min. 10 puta na živoj i kino slici
2.7. | Maksimalna dubina prikaza slike: min. 30 cm
2.8. | Mogućnost višestrukih mjerenja na zamrznutoj, živoj i kino slici
2.9. | Mogućnost mjerenja min. 8 udaljenosti po slici. Mjerenje kuta, površine i volumena
2.10. | Poboljšanje rubova min. 4 razine
2.11. | Kompenzacija dubina/pojačanje min. 8 kontrola
2.12. | Kolor mape: min. 16
2.13. | Odnos rezolucija/brzina min. 6 odabira
2.14. | Perzistencija min. 5 nivoa
3. | Color Doppler (CD) mod:
3.1. | Odabir min. 9 mapa (engl. "Color Doppler Velocity maps")
3.2. | Procesiranje signala: min. 180 okvira u sekundi
3.3. | Maksimalna vrijednost mjernog područja brzina: minimalno ± 240 cm/s
3.4. | PRF skala u min. rasponu od 100 – 19.500 Hz
3.5. | CD mod dostupan kod svih slikovnih sondi na uređaju
3.6. | Reguliranje pojačanja u min. opsegu +/- 20 dB u koraku maks. 1 dB
3.7. | Gustoća linija: min. 6 odabira
3.8. | Wall filter min. 4 odabira
3.9. | Perzistencija min. 5 nivoa
3.10. | Izglađivanje boje min. 4 nivoa
4. | Pulsni Doppler mod:
4.1. | PRF opseg u min. rasponu 100 – 19.500 Hz
4.2. | Maksimalna vrijednost mjernog područja brzina: minimalno ±350 cm/sek
4.3. | Korekcija kuta u min. opsegu 0-89° u koracima po maks. 1°
4.4. | Autotrace funkcija
4.5. | PW dostupan kod svih slikovnih sondi na uređaju
4.6. | Sive mape: min. 8 mapa
4.7. | Kolor mape: min. 12 mapa
4.8. | Reguliranje pojačanja u min. opsegu 0 - 80 dB u koraku maks. 1 dB
4.9. | Wall filter min. 8 odabira
4.10. | Pomak bazne linije: min. 17 nivoa
4.11. | Inverzija spektra
5. | Power Doppler (PD) mod:
5.1. | PRF opseg u min. rasponu 100 – 19.500 Hz
5.2. | Procesiranje signala: maksimalna brzina osvježavanja min. 195 fps
5.3. | Reguliranje pojačanja u min. opsegu od -20 do 20 dB u koraku maks. 1 dB
5.4. | PD mod dostupan kod svih slikovnih sondi na uređaju
5.5. | Odabir min. 16 Power Dopper mapa
5.6. | Wall filter min. 4 odabira
5.7. | Izglađivanje min. 4 nivoa
5.8. | Perzistencija min. 5 nivoa
5.9. | Gustoća linija: min. 6 odabira
6. | M mod:
6.1. | M mod dostupan kod svih slikovnih sondi na uređaju
6.2. | Poboljšanje rubova min. 4 razine
6.3. | Reguliranje dinamičkog pojačanja u min. opsegu 30 - 70 dB u koraku maks. 5 dB
6.4. | Reguliranje pojačanja u min. opsegu +/- 20 dB u koraku maks. 1 dB
6.5. | Sive mape: min. 9 mapa
6.6. | Kolor mape: min. 16 mapa
7. | Steerable Continuous Wave (SCW) Doppler
7.1. | Sive mape: min. 8 mapa
7.2. | Reguliranje pojačanja u min. opsegu 0 - 80 dB u koraku maks. 1 dB
7.3. | PRF opseg u min. rasponu 2 – 34.5 kHz
7.4. | Maksimalna vrijednost mjernog područja brzina: minimalno ± 650 cm/s
7.5. | Wall filter: raspon min. 25 - 6900 Hz, sa min. 8 koraka
7.6. | Pomak bazne linije: min. 17 nivoa
7.7. | Inverzija spektra
8. | Softver i aplikacije:
8.1. | Softver sa mjerenjima i kalkulacijama
8.2. | Napredni post procesing softver za "speckle" redukciju
8.3. | Funkcija višesmjernog skeniranja „spatial compounding” s minimalno 7 kuteva upravljanja na linearnim sondama te minimalno 5 kuteva upravljanja na konveksnim sondama
8.4. | Kino mod (CINE) sa memorijom od min. 2.700 okvira.
8.5. | Prospektivno snimanje video klipova sa selektiranjem vremena trajanja min. 120 s
8.6. | Kino mod (CINE), neovisan pregled u kombiniranim modovima minimalno: 2D/M, 2D/Doppler, 2D/C/Doppler
8.7. | Ginekološka mjerenja: mjerenja maternice, desnog i lijevog jajnika, desnog i lijevog folikula, CRL, MSD i GS, mjerenje min. 15 folikula, min. 8 metoda mjerenja folikula
8.8. | Mjerenja i izračuni za porodništvo: MSD i CRL mjerenja, min. 10 korisnički definiranih oznaka za mjerenje, HC/AC, TCD/AC, LVW/HW, CorBPD, FL/AC, FL/BPD, CI, AFI, AXT, sveobuhvatna mjerenja i izračuni srca fetusa, mjerenje nuhalne prozirnosti i nuhalnog nabora, izračuni za razdoblje trudnoće (GA – Gestational Age) i procijenjeni datum poroda (EDC – Estimated Date of Confinement), grafikoni analize rasta
9. | Pohrana slika i dokumentacija:
9.1. | Integrirana radna stanica u uređaju za obradu slike i podataka te mjerenja i kalkulacije
9.2. | Ugrađeni hard disk ukupnog kapaciteta: min. 500 GB
9.3. | Mogućnost snimanja min. 300.000 slika
9.4. | Mogućnost spajanja USB Flash jedinice za dodatnu pohranu
9.5. | Min. 6 USB portova
9.6. | Min. VGA i DVI video izlazi
9.7. | Arhiviranje studija na integrirani CD/DVD
9.8. | Pohrana slika u min. TIFF ili JPG, AVI, DICOM formatu
9.9. | Mogućnost sortiranja pacijent-baze podataka po imenu, ID-u, datumu pregleda
9.10. | Crno bijeli video printer
10. | Ostalo:
10.1. | Težina uređaja maksimalno 76 kg
10.2. | Prosječna razina buke maksimalno 38 dB
10.3. | Potrošnja uređaja maksimalno 600 VA
10.4. | Dimenzije uređaja: širina maks. 54 cm, dubina maks 93 cm, visina maks. 151 cm
11. | Sonde:
11.1. | Konveksna sonda: frekvencijski opseg rada: od maks. 2 MHz do min. 5 MHz, širina: min. 60 mm, broj elemenata: min. 128, maksimalna dubina prikaza: min. 300 mm
11.2. | Ginekološka sonda: frekvencijski opseg rada: od maks. 3.5 MHz do min. 10 MHz, širina: min. 21,5 mm, broj elemenata: min. 128, maksimalna dubina prikaza: min. 140 mm, maksimalno vidno polje: min. 130 stupnjeva
11.3. | Linearna sonda: frekvencijski opseg rada: od maks. 4 MHz do min. 13 MHz, širina: min. 38 mm, broj elemenata: min. 128, maksimalna dubina prikaza: min. 100 mm