## Tehn. specifikacija - grupa 4
Grupa 4
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Nabava dijagnostičko-terapijske opreme i ostale medicinsko tehničke opreme po grupama
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - GRUPA 4 - STOMATOLOŠKA STOLICA SA NASADNIM INSTRUMENTIMA
Red.br. | Tehnički opis | Potvrda tehničkih karakteristika DA / NE | Broj stranice gdje se u navedenoj ponudi (opis, fotografija, katalog, izjava proizvođača ili ovlaštenog predstavnika zastupnika u EU) nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
STOMATOLOŠKA STOLICA SA NASADNIM INSTRUMENTIMA
MODEL:
PROIZVOĐAČ:
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
1. | Fiziološki stolac za pacijenta
1.1. | Elektromotor za pokretanje sjedećeg dijela po visini
1.2. | Elektromotor za pokretanje naslona leđa po nagibu
1.3. | Maksimalna visina sjedećeg dijela u najdonjem položaju u rasponu od min. 420 mm od poda
1.4 | Minimalna visina sjedećeg dijela u najgornjem položaju u rasponu od min. 780 mm od poda
1.5. | Nosivosti za težine 135 kg ili više
1.6. | Sigurnosni sustav s min. 2 sigurnosnih prekidača
1.7. | Kretanje stolca blokirano ako je neki od nasadnih instrumenata u radu
1.8. | Hitno zaustavljanje stolca pritiskom bilo koje tipke upravljačke ploče ili nožne pedale
1.9. | Presvlaka stolice od materijala bez šavova, otpornog na kemijske utjecaje standardnih dezinfekcijskih sredstava za održavanje higijene uz mogućnost izbora boje
1.10. | Min. 2 korisnička profila sa po min. 4 memorije za programiranje položaja stolca
1.11. | Dodatno memo program: automatski položaj za ispiranje usta pacijenta
1.12. | Dodatno memo program: automatsko vraćanje u početni položaj
1.13. | Istovremeno/sinkronizirano pokretanje sjedećeg naslona i leđnog naslona
1.14. | Ravni naslon za glavu sa magnetskim jastučićem koji se može prilagoditi ovisno o visini pacijenta
1.15. | Grijač vode
1.16. | Električno napajanje 220-240V na frekvenciji od 50-60Hz
2. | Liječnički element/crijeva postavljena gore (ne viseća)
2.1. | Metalna osnovna konstrukcija
2.2. | Višezglobno potporno polužje s plinskom oprugom sa mogućnosti fiksiranja odabrane visine
2.3. | Min. 1+4 univerzalna modula za nasadne instrumente
2.4. | Univerzalni moduli za nasadne instrumente: turbinsko crijevo, 2x mikromotor sa crijevom (individualni postav), puster više funkcijski i skidač zubnih naslaga (fiksni postav)
2.5. | Upravljačka ploča s mikroprekidačima ili zaslonom na dodir (kontrola funkcija fiziološkog stolca, kontrola funkcija nasadnih instrumenata, kontrola funkcija higijenskog bloka) Površina iste mora se moći tretirati dezinf. sredstvima za održavanje higijene
2.6. | Prekidač/taster za uključivanje spraya na nasadnim instrumentima
2.7. | Prekidač taster za timer funkciju
2.8. | Mogućnost individualnog određivanja trajanja punjenja čaše za pacijenta putem prekidača/tastera punjača čaše
2.9. | Mogućnost individualnog određivanja trajanja ispiranja fontane putem prekidača/tastera za ispiranje fontane
2.10. | Dodatna tacna za instrumentarij
3. | Univerzalni moduli za nasadne instrumente
3.1. | Modul za turbinu- 1 kom.
3.1.1. | Mogućnost brzog i jednostavnog spajanja na univerzalnu spojku za turbinu (spojka sa halogenim ili LED izvorom svjetla)
3.1.2. | Silikonsko, lako čistivo crijevo, duljina crijeva od vrha biča do instrumenta min. 90cm
3.2. | Mikromotor sa LED svjetlom, 1 kom.
3.2.1. | Električni mikromotor bez četkica
3.2.2. | Broj okretaja u minimalnom rasponu od 1200 okretaja/min do 40000 okretaja/min
3.2.3. | Zaokretni moment min. 2,5 Ncm
3.2.4. | Silikonsko, lako čistivo crijevo, duljina crijeva od vrha biča do instrumenta min. 90cm
3.3. | Puster višefunkcijski, 1 kom.
3.3.1. | Tri funkcije (voda,zrak,spray)
3.3.2. | Tijelo i kanila pustera od sintetske mase (ne od metala) s mogučnošću sterilizacije u autoclave-u
3.3.3. | Kanila pustera lako odvojiva
3.3.4. | Kanila pustera zakretna za min. 360º
3.3.5. | Poseban izlaz za zrak
3.3.6. | Poseban izlaz za vodu
3.3.7. | Silikonsko, lakočistivo crijevo za višefunkcijski puster, duljine crijeva od vrha biča do instrumenta min. 90cm
3.4. | Ultrazvučni skidač zubnih naslaga sa LED svjetlom, 1 kom.
3.4.1. | Instrument od lako čistivog materijala, težine maks. 60 g
3.4.2. | Frekvencija rada u rasponu od min. 20 kHz
3.4.3. | Mogućnost korištenja min. 10 različitih nastavaka za različite namjene
3.4.4. | Silikonsko, lako čistivo crijevo, LUX izvedba s ugrađenim spray regulatorom
3.4.5. | Intenzitet svjetla minimalno 15000 lux
4. | Higijenski blok s pljuvačnicom
4.1. | Higijenski blok s pljuvačnicom, fiksiran u pod, spojen uz postolje stolca za pacijenta (visinski nepomičan)
4.2. | Pljuvačnica lako odvojiva od higijenskog bloka radi svakodnevnog higijenskog čišćenja i dezinfekcije, izrađena od čvrstog materijala koji je otporan i na uvjete termodezinfekcije
4.3. | Pljuvačnica pokretna u horizontalnoj ravnini
4.4. | Mogućnost lakog svakodnevnog higijenskog održavanja slavine i podloška punjača čaše
4.5. | Sustav aspiracije za spajanje na suhi saug sistem, ugrađena sva potrebna instalacija, saug crijeva i promjenjivi saug filteri, amalgam separator sukladno normi koja testira ispravnost separatora amalgana, ispravno i sigurno funkcioniranje
4.6. | Opskrba jedinice vodom - sustav boce za destiliranu vodu od minimalno 1 litre s prekidačem koji omogućuje jednostavan prijelaz na korištenje vode iz vodovodnog sustava
4.7. | Mikrofilter za ulaznu vodu finoće 100 µm ili bolje
5. | Asistentski element
5.1. | Držač s min. četiri mjesta za odlaganje
5.2. | Crijevo za sisaljku za slinu-malo
5.3. | Crijevo za kiruršku sisaljku-veliko
5.4. | Mogućnost regulacije snage ili potpune blokade sukcije na svakome od crijeva pomoću kliznog regulatora
6. | Reflektor
6.1. | Osnovna metalna konstrukcija potpornog polužja i stupa/nosača od visoko kvalitetne legure; višezglobno potporno polužje s plinskom oprugom (mehaničko ili pneumatsko)
6.2. | Napon min. 17-36 V DC
6.3. | Snage maks. 36W
6.4. | Maksimalni intenzitet svjetla min. 25000 Lux-a
6.5. | Ugrađena min. 3 ili više LED izvora osvjetljenja (LED diode)
6.6. | Moguć je izbor različite boje svjetla u min. tri razine u rasponu temperature s minimalnim rasponom od min. 4000 do maks. 5000 K
6.7. | Reflektor mora imati način rada koji spriječava prijevremeno stvrdnjavanje kompozita, koji se može aktivirati putem tipke na liječničkom elementu ili bekontaktno putem senzora
6.8. | Dva rukohvata/ručkice za fiksiranje položaja reflektora, lako odvojive u svrhu sterilizacije
7. | Multifunkcionalna nožna upravljačka pedala
7.1. | Električna multifunkcionalna nožna pedala
7.2. | Klizni prekidač/taster (lijevo-desno) za pokretanje i regulaciju brzine tj. intenziteta rada svih nasadnih instrumenata, zračnih i elektronskih
7.3. | Prekidač/taster za aktiviranje obrnutog smjera okretanja mikromotora
7.4. | Prekidač/taster za funkciju pokretanja fiziološkog stolca po visini i pomicanje naslona leđa po nagibu
7.5. | Prekidač/taster za izbor min. dva memorijska položaja stolca
7.6. | Prekidač/taster za uključivanje/isključivanje spray funkcije na odabranom nasadnom instrumentu
7.7. | Prekidač/taster za uključivanje funkcije "air-blower" tj.ispuhivanje zrakom na odabranom nasadnom instrumentu
7.8. | Funkcija memoriranja automatskih položaja stolca putem nožne pedale
8. | Nasadni instrumenti
8.1. | 1 x spojka za turbinu sa LED svjetlom i regulatorom protoka vode
8.2. | 1 x turbina LED, 4 spray sipnice, ugrađen dvostruki antiretrakcijski nepovratni ventil, tijelo turbine s površinom koja sprečava klizanje instrumenta, kao što je površina od titana.
8.3. | 1 x plavi količnik podržava led svijetlo; prijenos 1:1, brzina maks. 40.000 rpm, intra spray, tijelo s površinom koja sprečava klizanje instrumenta kao što je površina od titana, promjer glave maks. 8.7 mm, otpuštanje svrdla na potisak
8.4. | 1 x nasadnik podržava led svijetlo; prijenos 1:1, brzina maks. 40.000 rpm, intra spray, tijelo s površinom koja sprečava klizanje instrumenta kao što je površina od titana, promjer glave maks. 8.7 mm, otpuštanje svrdla na potisak
9. | Terapeutska stolica
9.1. | sjedište kružnog oblika sa naslonom za ruke ili leđa, visinski podesiva sa mehaničkim kočnicama za fiksiranje odabrane pozicije, tapecirung otporan na standardne dezinficijense