## Tehn. specifikacija-grupa 1
Grupa 1
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Nabava dijagnostičko-terapijske opreme i ostale medicinsko tehničke opreme po grupama
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - GRUPA 1 - DIGITALNI RTG UREĐAJ
Red.br. | Tehnički opis | Potvrda tehničkih karakteristika DA / NE | Broj stranice gdje se u navedenoj ponudi (opis, fotografija, katalog, izjava proizvođača ili ovlaštenog predstavnika zastupnika u EU) nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
DIGITALNI RTG UREĐAJ
MODEL:
PROIZVOĐAČ:
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
1. | DIGITALNI RTG UREĐAJ S PODNIM STATIVOM:
1.1. | VISOKONAPONSKI RTG GENERATOR
1.1.1. | Snaga generatora min. 65 kW
1.1.2. | Napon u minimalnom rasponu od 40 do 150 Kv
1.1.3. | Maksimalna vrijednost struje min. 800 mA
1.1.4. | mAs u minimalnom raspon od 0.5 do 600 mAs
1.1.5. | Frekvencija generatora min. 50kHz
1.1.6. | Najkraće vrijeme ekspozicije maks. 1 ms
1.1.7. | Automatska kontrola ekspozicije
1.1.8. | Upravljanje cijelim sustavom s kontrolama generatora, RTG cijevi i slikovnog sustava s jedne integrirane konzole
1.1.9. | Automatsko postavljanje parametara generatora putem organ programa
1.2. | PODNO MONTIRAN NOSAČ RTG CIJEVI S KOLIMATOROM
1.2.1. | Longitudinalni pomak min. 220 cm
1.2.2. | Vertikalni pomak min. 145 cm
1.2.3. | Najniža visina centralnog snopa max. 40 cm
1.2.4. | Najveća vrijednost SID udaljenosti min. 129 cm
1.2.5. | Rotacija nosača RTG cijevi oko vertikalne osi min. ±180°
1.2.6. | Rotacija RTG cijevi oko horizontalne osi min. ±140°
1.2.7. | Integrirani ekran u boji osjetljiv na dodir na kućištu cijevi, dijagonale min. 8,4"; s prikazom rotacije cijevi; SID udaljenosti; modifikacija: kV, mAs, ms, prikaz imena pacijenta; selektiranje radnog mjesta: pacijent stol, vertikalni stativ ili slobodna ekspozicija; odabir organ programa; mijenjanje orijentacije iz tzv. "portrait" u "landscape" položaj i obrnuto u ovisnosti o rotaciji RTG cijevi
1.2.8. | Automatsko održavanje SID udaljenosti prilikom namještanja visine stola
1.2.9. | Svjetlosni pokazivač polja sa LED tehnologijom i laserski lokalizator polja
1.2.10. | Bakreni predfilteri u min. rasponu od 0.1 mm do 0.2 mm s automatskim odabirom
1.2.11. | Rotacija kolimatora min. ±45°
1.2.12. | Upravljanje kolimatorom: ručno i motorizirano
1.3. | RTG CIJEV
1.3.1. | Rotacija anode min. 8500 o/min
1.3.2. | Toplinski kapacitet anode min. 400 kHU
1.3.3. | Toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi min. 1.3 MHU
1.3.4. | Brzina odvođenja topline s anode: min. 97 kHU/min.
1.3.5. | Veličina velike fokalne točke maksimalno 1.2 mm
1.3.6. | Veličina male fokalne točke maksimalno 0.6 mm
1.3.7. | Snaga na malom fokusu minimalno 35 kW i snaga na velikom fokusu minimalno 90 kW
1.3.8. | Ukupna filtracija na RTG cijevi min. 1.5 mm Al
1.4. | STOL ZA PACIJENTA
1.4.1. | Dimenzije stola min. 80 x 230 cm
1.4.2. | Najniža visina stola za pacijenta maksimalno 58 cm
1.4.3. | Najviša visina stola za pacijenta min. 82 cm
1.4.4. | Najveća dozvoljena masa pacijenta na stolu min. 280 kg
1.4.5. | Longitudinalni pomak gornje ploče stola min. 85 cm
1.4.6. | Transverzalni pomak gornje ploče stola min. 25 cm
1.4.7. | Nosač kazete s pomičnom rešetkom (tzv. „Bucky“)
1.4.8. | Rešetka min. 40 linija/cm, fokus min. 100 cm
1.4.9. | Nožna kontrola pomaka gornje ploče i visine stola
1.4.10. | Longitudinalni pomak nosača detektora min. 40 cm
1.4.11. | RTG cijev automatski prati podešavanje visine stola u svrhu održavanja SID udaljenosti
1.4.12. | Detektor automatski prati pomak RTG cijevi prilikom longitudinalnog pomicanja RTG cijevi održavajući centriranje
1.4.13. | Detektor automatski prati rotaciju RTG cijevi prilikom rotiranja RTG cijevi održavajući centriranje
1.4.14. | Automatsko punjenje baterije bežičnog detektora dok se detektor nalazi u stolu
1.5. | BEŽIČNI MOBILNI DIGITALNI RAVNI DETEKTOR – 2 KOMADA
1.5.1. | Veličina aktivnog polja detektora min. 420 mm x 415 mm
1.5.2. | Matrica detektora min. 2800 x 2800piksela
1.5.3. | Težina maksimalno 4,8 kg
1.5.4. | Veličina piksela maksimalno 148 µm
1.5.5. | Materijal detektora a-Si sa CsI
1.5.6. | Dubina akvizicije min. 16 bit-a
1.5.7. | Mogućnost snimanja min. 2,5 sata jednim punjenjem baterije
1.5.8. | Maksimalno točkasto opterećenje detektora na površini promjera 4 cm: min. 100 kg
1.5.9. | Punjač baterije bežičnog detektora
1.5.10. | Min. 2 baterije za bežični digitalni ravni detektor
1.6. | VERTIKALNI STATIV
1.6.1. | Motorizirani vertikalni pomaci
1.6.2. | Vertikalni pomak u rasponu min. 135 cm
1.6.3. | Nosač kazete s pomičnom rešetkom (tzv. „Bucky“)
1.6.4. | Rešetka min. 40 linija/cm, fokus min. 140 cm
1.6.5. | Automatsko praćenje RTG cijevi i detektora prilikom namještanja visine
1.6.6. | "Auto-stitching" - opcija povezivanja slika
1.6.7. | Automatsko punjenje baterije bežičnog detektora dok se detektor nalazi u vertikalnom stativu
1.7. | AKVIZICIJSKA STANICA ZA IDENTIFIKACIJU I OBRADU SLIKA
1.7.1. | Akvizicijska stanica za administraciju pacijenata i osnovnu obradu slike
1.7.2. | Monitor sa zaslonom na dodir, LED pozadinskim osvjetljenjem, HDMI priključkom: dijagonale min. 23.8", rezolucije min. 1920 x 1080 piksela, svjetline min. 200 cd/m2, kontrast min. 500:1, kut vidljivosti vodoravno/okomito min. 178°/178°
1.7.3. | Računalo: procesor min. 3.3 GHz i 4 jezgre, min. 8 GB RAM DDR4, min. 512 GB SSD, min. 64-bitni operativni sustav
1.7.4. | Konfiguriranje i selekcija min. 3000 organ programa
1.7.5. | Mogućnost namještanja ekspozicijske tehnike, napona cijevi, fokusa, opterećenja cijevi pomoću organ programa
1.7.6. | Obrada slike: “windowing” – kontrast i svjetlina, uvećanje, inverzija slike crno/bijelo, mjerenje udaljenosti i kuta, komentari na slici, R/L oznake
1.7.7. | Optimizacija slike prema različitim organskim regijama
1.7.8. | DICOM Send, DICOM Media Storage, DICOM Storage (SCU), DICOM StorageCommitment (SCU), DICOM Worklist (SCU), DICOM MPPS (SCU) ili jednakovrijedno
1.7.9. | CD/DVD snimanje
1.7.10. | Snimanje slika na USB min. u DICOM i TIFF formatu
1.7.11. | Slanje informacije o dozi za svaku napravljenu studiju
1.8. | DIJAGNOSTIČKA RADNA STANICA
1.8.1. | Dijagnostički sustav s arhivom i distribucijom RTG slika i nalaza (PACS)
1.8.2. | Monokromatski monitor - 2 komada: min. 3MP, dijagonala min. 21.3“, min. 1536 x 2048 piksela, osvjetljenje min. 500 cd/m2, kontrast min. 1000:1, kut vidljivosti vodoravno/okomito min. 176°/176°
1.8.3. | Računalo: procesor min. 3.7 GHz i 4 jezgre, min. 8 GB RAM DDR4, min. 512 GB SSD i 2 x 4 TB Raid HDD, 64-bitni operativni sustav
1.8.4. | Obrada slike: “windowing” – kontrast i svjetlina, uvećanje, inverzija slike crno/bijelo, mjerenje udaljenosti i kuta, komentari na slici, R/L oznake
1.8.5. | DICOM Send, DICOM Store (SCP i SCU), DICOM StorageCommitment (SCP), DICOM Worklist (SCP), DICOMDIR CD, DICOM Print (SCU), DICOM Query/Retrieve (SCU) ili jednakovrijedno
1.8.6. | Snimanje slika na CD/DVD
1.8.7. | Snimanje slika na USB u DICOM i/ili TIFF formatu ili jednakovrijednom formatu
1.9. | CD/DVD ROBOT
1.9.1. | CD/DVD disk sustav za umnažanje i snimanje
1.9.2. | Kapacitet: min. 20 diskova u spremniku
1.9.3. | Brzina snimanja min. 30 CD/h, 14 DVD/h
1.9.4. | Automatsko uzimanje CD/DVD medija i punjenje snimača i printera
1.9.5. | Maksimalna rezolucija printera min. 1440 dpi
1.9.6. | Maksimalna veličina ispisa min. 116 mm
1.9.7. | Priključak na računalo min. USB 3.0
1.9.8. | Kompatibilno s 64-bitnim operativnim sustavom
1.9.9. | Automatsko snimanje i ispis za preglede poslane iz PACS sustava
1.9.10. | Izrada diska i označavanje izravno s radnih stanica modaliteta i/ili izravno s računala za upravljanje robot uređajem
1.9.11. | Ispis min. „Patient ID, Patient Name, StudyDescription, Institution“ podataka o pacijentu
1.9.12. | Mogućnost pozivanja i prihvaćanja pregleda direktno iz PACS sustava „DICOM Query/Retrieve“
1.9.13. | Računalo za upravljanje robot uređajem u izvedbi “All-In-One PC“ sa dodirnim zaslonom dijagonale min. 23“ i rezolucije min. 1920 x 1080 piksela, mrežni priključak min. 1000 GbE LAN, min. 256 GB SSD, min. 2 x USB 3.0, min. 64-bitni operativni sustavili jednakovrijedno