## Tehn. specifikacija-grupa 2
Grupa 2
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Nabava dijagnostičko-terapijske opreme i ostale medicinsko tehničke opreme po grupama
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - GRUPA 2 - DIGITALNI RTG UREĐAJ - MAMOGRAF
Red.br. | Tehnički opis | Potvrda tehničkih karakteristika DA / NE | Broj stranice gdje se u navedenoj ponudi (opis, fotografija, katalog, izjava proizvođača ili ovlaštenog predstavnika zastupnika u EU) nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
DIGITALNI RTG UREĐAJ - MAMOGRAF
MODEL:
PROIZVOĐAČ:
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
1. | VISOKONAPONSKI RTG GENERATOR
1.1. | Visokofrekvencijski generator izlazne snage min. 5kW
1.2. | Izlazni napon u min. rasponu od 22 - 49 kV u koracima po 1 kV
1.3. | Min. raspon mAs od 3 - 500mAs
1.4. | Automatsko određivanje ekspozicije (AEC)
1.5. | Mogućnost određivanja ekspozicije na dojkama s implatantima
2. | NOSAČ RTG CIJEVI
2.1. | Motorizirano namještanje po visini: min. 69 cm do 150 cm
2.2. | Motorizirana rotacija u rasponu od min. 350°
2.3. | Fokus - film udaljenost (SID) min. 65 cm
2.4. | Faktor povećanja min. 1.5x
2.5. | Funkcija automatske dekompresije
2.6. | Nožne kontrole za kontrolu kompresije, dekompresije i vertikalnog pomaka C-luka
2.7. | Hitni „shut-down“ ili hitni "STOP" prekidač i hitni dekompresijski prekidač
2.8. | Kompresija u min rasponu od 30-200 N
2.9. | Prikaz kuta rotacije i kompresijske sile na samom uređaju
3. | RTG CIJEV
3.1. | Rotirajuća anoda: volfram (W) ili volfram/renijum (W/Re) ili molidben/rodij (Mo/Rh)
3.2. | Brzina rotacije cijevi min. 8500 okr./min.
3.3. | Min. 2 fokusa i to: mali maks. 0,1 mm, veliki maks. 0.3 mm
3.4. | Toplinski kapacitet anode min. 300 kHU
3.5. | Brzina hlađenja anode min. 40kHU/min
3.6. | Minimalno 2 različita filtera (jedan filter za mekše dojke, a drugi za tvrđe dojke)
4. | RAVNI DETEKTOR
4.1. | Ravni detektor izveden od amorfnog selenija (a-Se) ili cezij jodida (CsI) ili amorfnog silicija (a-Si)
4.2. | Veličina aktivnog dijela detektora min. 23 cm x 28 cm
4.3. | Veličina piksela maks. 100 µm
4.4. | Rešetka razlučivosti min. 31 linija/cm
4.5. | Izlazna gradacija min. 14 bita
5. | AKVIZICIJSKA STANICA ZA ZA IDENTIFIKACIJU I OBRADU SLIKA
5.1. | Računalo min. 8 GB RAM, čvrsti disk min. 500 GB
5.2. | Monitor min. 21", LCD ili TFT, matrica min. 1600 x 1200 piksela (2MP)
5.3. | Vrijeme prikaza slike 15 sekundi ili manje
5.4. | Vrijeme ekspozicijskog intervala 15 sekundi ili manje
5.5. | Unos minimalnih podataka o pacijentu ručno i putem međunarodnog standarda za radnu listu (MWM) radioloških podataka
5.6. | Izbor prikaza jedne, dvije ili četiri slike istovremeno
5.7. | Pohrana min. 5.000 2D slika ili min. 250GB na samoj akvizicijskoj stanici
5.8. | Prikaz ekspozicijskih rezultata na akvizicijskoj stanici min. napon cijevi (kV), ekpozicijska doza (mAs), debljina dojke, sila kompresije i kut snimanja
5.9. | Obrada slike min. kontrast, rotacija, povećanje, anotacija, postavljanje oznaka
5.10. | Međunarodni standard za upite/preuzimanje (Query/Retrieve), pohranu (Storage Commitment), ispis (Print), potvrdu slanja radne liste (MPPS), radnu listu (MWM) medicinskih slika i ostalih radioloških podataka, snimanje podataka na prijenosni medij (CD/DVD)
5.11. | Mjesto za operatera sa akvizicijskom stanicom postavljeno unutar sobe za pregled
5.12. | Zaštitni paravan postavljen na mjesto za operatera
6. | DIJAGNOSTIČKA RADNA STANICA
6.1. | Računalo min. 4 GB RAM, čvrsti disk min. 500 GB
6.2. | Monitor s grafičkom karticom min. 21", monokromatski, matrica min. 2560×2048 piksela (5MP) - 2 kom.
6.3. | Mogućnost istodobnog prikaza dva pregleda na monitorima - prethodnog i sadašnjeg
6.4. | Automatsko vertikalno poravnanje lijeve i desne dojke
6.5. | Obrada slike min.: rotacija slike, dobivanje zrcalne slike, podešavanje sive skale, inverzija sive skal, povećalo za prikaz detalja, mjerenje udaljenosti
6.6. | Međunarodni standard za upite/preuzimanje (Query/Retrieve), pohranu (Storage Commitment), ispis (Print), potvrdu slanja radne liste (MPPS), radnu listu (MWM) medicinskih slika i ostalih radioloških podataka